项目榜单

| 榜单名称 | 用于植入器械的医用聚乳酸及其共聚物国产化工艺装备技术及应用研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料、高分子材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023-1-1 | 计划 完成时间 | 2026-12-31 |
| 榜单具体内容 | 一、技术方案 1）引发医用聚乳酸单体均聚、共聚无毒催化剂体系开发 2）高化学、高光学纯度的医用聚乳酸单体无溶剂纯化工艺开发 3）医用聚乳酸及其共聚物连续稳定聚合工艺研发 4）医用聚乳酸及其共聚物连续稳定聚合量产装备技术 5）医用聚乳酸及其应用研发和生物安全性评估 二、技术指标 1）丙交酯单体纯度≥99.7%、水分≤500 ppm、乳酸≤0.05%、重金属≤20 ppm、砷≤2 ppm； 2） PLLA性能指标：拉伸强度≥58 MPa、断裂伸长率≥ 10%、冲击强度≥ 3 kJ m⁻²、弯曲模量≥2000 MPa、弯曲强度≥ 85 MPa、重金属含量≤20 ppm、砷含量≤2 ppm、完全降解时间≤24月； 3）PLGA性能指标：特性粘度0.8-1.0 dl g⁻¹、拉伸强度≥80 MPa、断裂伸长率≥15%、重金属含量≤20 ppm、砷含量≤2 ppm、完全降解时间≤ 24月。 三、设施设备及配套条件、现有基础 1）配套设施：深圳龙华区2000㎡GMP车间、自主设计精馏-熔融结晶装置； 2）目前项目已开发了一系列席夫碱铝催化剂，有效调控丙交酯、ε-己内酯在共聚中二者之间竞聚率的差异，使得丙交酯和ε-己内酯的转化率都在95％以上； 3）采取精馏—熔融结晶耦合的方式替代传统溶剂结晶的方式得到了高化学、高光学纯度的生物可降解聚酯医用材料单体（L-LA）； 4）实现了低分子量均聚物（PCL、PLA、PGA）的连续生产，目前低分子量的PCL稳定性良好，PLA、PGA还在优化工艺当中；高分子量的均聚物PCL、PLA、PGA由于粘度过大，系统输送慢，很容易在预聚管道中停留时间过长而导致聚合度较高，难以往后输送，堵塞管道，目前还在优化设备改造方案中。 四、技术路径导向 1）结构特征：利用傅里叶变换红外光谱（FTIR）、扫描电镜（SEM）、X射线衍射仪（XRD）、接触角测量仪等测试不同材料的内部和表面结构。 2）热学性能：材料的热稳定性、分解温度和转变温度将使用热重分析仪（TGA）、差示扫描量热仪（DSC）进行表征。 3）力学性能：利用Instron电子万能材料测试仪（Instron-E3000）将材料进行机械性能实验（拉伸或者压缩，速率为1mm/min）以获得其应力-应变曲线，从而考察材料的压缩模量、压缩强度和长度等。 4）降解性能：为了模拟体液环境，首先将材料样品浸泡于生理盐水中，于浸泡后第1周，第2周直至第24周，一共24个时间点，在45℃真空干燥箱内干燥48小时后检测浸泡液的pH值变化，测量材料的重量，考察材料的降解性。 5）制备出的医用聚乳酸材料及其共聚物提交第三方权威检测机构进行生物相容性、细胞毒性等检测，并根据医疗器械相关要求，将研制生产出的医用聚乳酸材料制备成相关医疗器械，开展动物实验。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 聚乳酸在植入医疗器械具有广泛应用，如心血管支架、骨科内固定装置、可吸收手术防粘连膜、可吸收手术缝合线等，随着我国逐步走向老龄化，医用聚乳酸需求将迎来高速增长。但目前医用原料主要依靠进口。本项目将完成聚乳酸及其共聚物关键工艺技术及国产化量产装备技术的攻关，突破国外技术封锁，填补国内空白，实现原料的自主可控，促进国内可吸收医疗器械产业的发展。目前，植入性医疗器械中骨科占据约为38%的市场份额 ；随后是心血管领域的36%；伤口护理和整形外科分别为8%左右。本项目研发产业化至少增加2000万的经济效益，为经济发展增添新动力，加速深圳市乃至全球各地的经济辐射和产业转移，实现当地的产业升级转型的同时为国家争创外汇收入。 |  |  |